客户需求书

施工及报价要求：

- 1、按照医院规划，医院宽腾CT、飞利浦ICT、安科CT和岛津DR移机安装，需配套进行钢架、电缆、配电箱改造、混凝土基座和地沟等配套施工项目。

- 2、项目控制价为4.9万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、图纸（电子版单独提供）。

- 4、完成图纸和清单一切配套工作量，施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 医院医疗设备移机配套项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽腾CT Q580配套安装工量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 项目特征描述 |
| 1 | T型商砼基础 | 详见图纸 | 个 | 1 |  |  | 厚度不低于300mm，强度不低于C30，水平误差小于2mm |
| 2 | 剔凿电缆沟 | 150*100（mm） | 米 | 12 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢盖板 | 宽170mm | 米 | 12 |  |  | 304不锈钢 |
| 4 | 电箱 | 依据现场情况 | 个 | 1 |  |  | 增加外置控制按钮及内带200A塑壳断路器，不带漏保 |
| 5 | 穿墙孔洞 | 200*100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岛津 RAD SPEED M |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 项目特征描述 |
| 6 | 设备钢构挂架 | 详见图纸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 检查床基础 | 153*70cm | 个 | 1 |  |  | 混凝土强度不低于C25，厚度不低于15cm， |
| 8 | 胸片架基础 | 80*55cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 穿墙孔洞 | 10*10cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电缆沟 | 15*15cm | 米 | 13 |  |  |  |
| 11 | 盖板 | 宽17cm | 米 | 13 |  |  | 304不锈钢 |
| 12 | 电箱改造 | 据实 |  | 1 |  |  | 增加外置按钮及100A塑壳断路器 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安科CT 太极X射线计算机体层摄影设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 项目特征描述 |
| 13 | T型基础 | 详见图纸 | 座 | 1 |  |  | C30商砼，水平误差小于5mm |
| 14 | 电缆沟盖板 | 170mm宽 | 米 | 2 |  |  | 不锈钢材质 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 飞利浦 Brilliance iCT |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 项目特征描述 |
| 15 | T型基础 | 详见图纸 | 座 | 1 |  |  | C30商砼，厚度大于150mm、基础面层环氧树脂自流平 |
| 16 | 电缆沟 | 400*100mm, | 米 | 4 |  |  |  |
| 17 | 电缆沟盖板 | 据实 | 米 | 4 |  |  | 不锈钢材质 |
| 18 | 穿墙孔洞 | 400*200,200*200，200*100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 电缆及敷设 | 5*120 | 米 | 25 |  |  | 铜芯电缆 |
| 20 | 电箱 |  | 个 | 1 |  |  | 内带250A断路器 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 老院区二楼医学影像财务处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 项目特征描述 |
| 21 | 拆除墙体及恢复 | 2米*2米 | 处 | 1 |  |  | 含垃圾清运 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，施工费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容。 2、工期与质保期要求：工期20个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：