# 客户需求书

一、项目概况：

- 检验科目前使用的纯水水处理设备近期产水出现质量不能满足检验用水需求的问题，检验科现用的纯水设备由施工方提供，目前已出保修期。为解决检验科水质不满足要求的问题现采购耗材一批并由供货商提供一年维保服务，维保费包含在耗材费用里。

二、项目控制价：35000元

三、资质要求

- 投标人须具备独立的法人营业资格，具备3个或3个以上医院纯水处理设备耗材供应、维保服务业绩。

- 四、工期、质保期要求

- 工期要求：接到中标通知后5个日历日

- 质保期：见清单。

- 五、工程量清单

- 水处理设备耗材配件

| 区域 | 设备型号 | 产水量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮北市 | UW-500 | 500L/h | 1台水机 |

耗材、配件更换明细表：（品牌只供参考，可自报同等级品牌，确保满足使用）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | 上海椰壳 | 1套 |  |  | 12个月 |
| 2 | 阳树脂 | 争光 | 1套 |  |  | 12个月 |
| 3 | 精密滤芯 | 20英寸5微米 | 3支 |  |  | 3个月 |
| 4 | 膜阻垢剂 | 25L | 1桶 |  |  | 12个月 |
| 5 | 一级反渗透膜 | 4040 | 3支 |  |  | 12个月 |
| 6 | 二级反渗透膜 | 4040 | 2支 |  |  | 12个月 |
| 7 | EDI模块 | 杭州天创 | 1套 |  |  | 24个月 |
| 8 | 微孔过滤器 | 20英寸0.2微米 | 1支 |  |  | 12个月 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

- 备注：

- 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。

- 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请，更换后确保设备产水符合标准。

- 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。

- 六、水质要求（概况）

- 1、活性炭过滤器：余氯≤0.1mg/l

- 2、软化器：硬度≤17ppm

- 3、一级反渗透：产水电导≤10us/cm

- 4、二级反渗透：产水电导≤5us/cm

- 5、EDI去离子系统：产水电阻≥10mΩ.cm

- 七、设备定期维护及保养

维护保养内容：

- 根据原水水压的变化，定期调整工作压力；

- 定期检查前处理自动头的运行状况及时间；

- 定期检测前处理出水余氯及硬度，如果超标及时干预调整以达到正常水平；

- 定期校对系统参数；

- 定期检查一、二级反渗透膜运行压力、产水量及产水电导，如遇异常及时调整；

- 定期检查EDI模块运行情况，根据反渗透膜产水电导，及时调整运行参数以达到出水电阻达标；

- 定期对EDI模块进行冲洗排废；

- 定期对设备各部件及电路单元进行检查，如遇异常及时跟相关科室反应并维修；

- 每次维护保养留有记录，需有临床科室人员签字，不低于每季度1次，交给总务科备档；