采购项目需求与实施计划调查表

| 项目申请科室 | 病理科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 危化品存储柜采购项目 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 6500.00 | 数量（期限） | 2 | 总预算（元） | 13000.00 |
| - 项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 根据科室的需求和使用频率确定危化品的种类和数量 参考过去使用量，根据省内同级医院中标价格 - 采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 产品规格尺寸≥H1650*W1500*D860 1、全部双层防火钢板构造，柜体和门板均由双层1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层，使用寿命更长，防火性更好；提供120分钟耐火测试报告，检测依据符合日本工业标准 JIS（S 1037-2012)；防爆测试报告，检测依据符合GB 3836.1-2010爆炸性环境 第1部分，GB 3836.8-2014爆炸性环境 第8部分；生产厂家提供安全生产标准化认证认证书，满足GB/T 33000-2016. 2、采用手动单开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，产品符合OHSA1910.106标准. 3、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。 4、5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，符合国际盛漏规范； 5、醒目的标签可以在能见度较低的光线下可辨识。 6、装设有防闭火装置的双透气孔； 7、独有的超强承重镀锌层板可在每8cm层档上下自由调节；提供层板承重检测报告，检测依据符合QB/T40373-2010. 8、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆； 9、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，降低静电火花造成火灾风险。 10、底部配有4只可调节支架，方便在不平整的地面自由微调节高度。 11、相关产品获取第三方权威机构出具的欧盟CE、EN14470-1。 12、厂家需提供ISO质量管理体系证书及其网站截图凭证、ISO环境管理体系证书及其网站截图凭证、ISO职业健康管理体系证书及其网站截图凭证，安全生产标准化认证证书 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： 1.签订合同3日内支付全款，付款后5日内发货 2.自验收之日起质保期12个月 四、其他说明： 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |